前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国香料香精化妆品标准化技术委员会（SAC/TC257）归口。

本标准起草单位：国家化妆品质量监督检验中心、国家香料香精化妆品质量监督检验中心、国家环保产品质量监督检验中心。

本标准主要起草人：

引    言

# 本标准中的被测物质是我国《化妆品卫生规范》规定的禁用物质，不得作为化妆品生产原料即组分添加到化妆品中。如果技术上无法避免禁用物质带入化妆品时，则化妆品成品应符合《化妆品卫生规范》对化妆品的一般要求，即在正常及合理的、可预见的使用条件下，不得对人体健康产生危害。

目前我国尚未规定这些物质的限量值，本标准的制定，仅对化妆品中测定这些物质提供检测方法。

化妆品中多西拉敏、美沙吡林、曲吡那敏等9种抗过敏药物的测定

高效液相色谱-串联质谱法

## 1  范围

本标准规定了化妆品中多西拉敏、美沙吡林、曲吡那敏、溴苯那敏、苯海拉明、赛克利嗪、二苯拉林、羟嗪和氯苯沙明含量的液相色谱-串联质谱（LC-MS/MS）测定方法。

本标准适用于膏霜、水剂类化妆品中多西拉敏、美沙吡林、曲吡那敏、溴苯那敏、苯海拉明、赛克利嗪、二苯拉林、羟嗪和氯苯沙明含量的测定。

本标准方法检出限为0.6 μg/kg，定量限为2.0 μg/kg。

## 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过对本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适应于本标准。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

## 试验方法

## 3.1 原理

## 样品用三氯乙酸溶液超声提取、离心后，上清液经固相萃取小柱净化，用液相色谱-串联质谱测定，外标法定量。

## 3.2 试剂和标准物质

## 除非另有说明，所有试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

## 3.2.1 甲醇：色谱纯。

## 3.2.2 乙腈：色谱纯。

## 3.2.3 10%甲醇水溶液：准确移取10mL甲醇和90mL水，混匀后备用。

## 3.2.4 1%三氯乙酸溶液: 称取1g三氯乙酸，用100mL水溶解后备用。

## 3.2.5 混合型阳离子交换固相萃取小柱：60mg，3mL，或相当者。使用前依次用3mL甲醇、3mL水活化。

## 3.2.6 微孔滤膜：0.22μm，有机相。

## 3.2.7 标准品：多西拉敏、美沙吡林、曲吡那敏、溴苯那敏、苯海拉明、赛克利嗪、二苯拉林、羟嗪和氯苯沙明的中文名称、英文名称、CAS登录号、分子式、相对分子质量及结构式参见附录A，纯度不小于98％。

## 3.2.8 标准储备液：准确称取适量标准品（3.2.7）于50 mL容量瓶中，用甲醇水溶液（3.2.3）分别溶解并定容至刻度，配制成浓度为100 mg/L的标准储备液，于4℃避光保存，有效期2个月。

## 3.2.9 5%氨化甲醇：准确移取5mL氨水和95mL甲醇，混匀后备用。

## 3.3 仪器和设备

## 3.3.1 液相色谱-串联质谱仪（LC-MS/MS）：配有电喷雾离子源（ESI）。

## 3.3.2 分析天平：感量为0.0001g和0.01g。

## 3.3.3 离心机：转速不低于10000 r/min。

## 3.3.4 超声波清洗机。

## 3.3.5 固相萃取装置。

## 3.3.6 氮气吹干仪。

## 3.3.7 涡旋混合器。

## 3.3.8 具塞塑料离心管：15mL。

## 3.4 试样制备

## 3.4.1 提取

## 称取试样约0.5 g (精确至0.1 mg)于15 mL具塞塑料离心管中，加入10.0 mL 三氯乙酸溶液（3.2.4）和0.5 g NaCl，涡旋分散均匀后，超声提取20 min，以10000 r/min离心10 min，准确移取5mL上清液，加入5mL水混匀后做待净化液。

## 3.4.2 净化

## 将3.4.1中的待净化液转移至固相萃取小柱（3.2.5）中，依次用3 mL水和3 mL甲醇洗涤，减压抽干后，用5mL氨化甲醇（3.2.9）洗脱，收集洗脱液。在40℃水浴中用氮气吹至近干，加入1.0 mL流动相，在涡旋混合器上混合1min后，过微孔滤膜（3.2.6），滤液待测。

## 3.5 液相色谱-串联质谱测定

## 3.5.1 液相色谱参考条件

## a) 色谱柱：C18柱，100mm×2.1mm（i.d.），5μm，或相当者。

## b) 流动相：A：甲醇，B：0.1%甲酸溶液（含5.0 mmol/L甲酸铵），梯度洗脱，梯度条件见表1。

## c）柱  温：30℃。

## d) 进样量：5μL。

表1梯度洗脱程序表

| 时间（min） | B | A | 流速/(mL/min) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 6 10 10.1 | 80% 20% 20% 80% | 20% 80% 80% 20% | 0.30 0.30 0.30 0.30 |

## 3.5.2 串联质谱参考条件

## a) 电离方式：电喷雾电离，正离子模式；

## b) 喷雾电压：3.0kV；

## c) 雾化温度：250℃；

## d）毛细管温度：350℃；

## e) 鞘气压力：45Arb；

## f) 辅助气压力：12Arb；

## g) 碰撞气：氩气；

## h) 扫描模式：选择反应监测（SRM）模式，9种抗过敏药物的质谱参数见表2。

## 表2 质谱参数

| 序号 | 药物名称 | 保留时间/min | 监测离子对 | 透镜电压/V | 碰撞能量/eV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 多西拉敏 美沙吡林 曲吡那敏 溴苯那敏 苯海拉明 赛克利嗪 二苯拉林 羟嗪 氯苯沙明 | 3.74 4.21 4.58 5.15 5.25 5.43 5.66 6.23 6.40 | 271.1→167.1* 182.2 262.2→119.3* 217.1 256.2→120.2* 211.2 319.1→167.1* 194.2 256.2→152.2* 167.1 267.1→152.1* 167.1 282.2→152.2* 165.1 375.2→165.1* 201.1 304.2→179.1* 215.1 | 47 52 54 55 42 46 65 58 41 | 33 16 23 14 27 15 42 39 37 14 39 17 38 45 37 19 28 16 |

*定量离子（Quantitative ion）

## 3.5.3 标准工作液制备

## 分别吸取一定体积的标准储备液（3.2.8）于容量瓶中，用空白基质液逐级稀释得到浓度为0.5 ng/mL、1.0 ng/mL、2.0 ng/mL、5.0 ng/mL、10.0 ng/mL的标准工作液，浓度由低到高进行检测，以定量子离子峰面积对质量浓度作图，做出标准曲线回归方程。

## 3.5.4 测定步骤

## 样品待测液中各组分的响应值应在标准曲线的线性范围内，超过线性范围则应稀释后再进样测定。

## 3.5.5 定性判定

## 在相同条件测定样品溶液和标准溶液，如果样品溶液中检出的色谱峰的保留时间与标准溶液中的某种组分峰的保留时间一致（变化范围在±2.5%），并且所选择的两对子离子的质荷比一致，样品定性离子相对丰度与浓度相当标准工作溶液的定性离子的相对丰度进行比较时，相对偏差不超过表3规定的范围，则可判断样品中存在该组分。

## 表3 定性确定时相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度 | ＞50% | ＞20%至50% | ＞10%至20% | ≤10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的相对偏差 | ±20% | ±25% | ±30% | ±50% |

## 3.6 空白试验

## 除不加试样外，均按上述测定条件和步骤进行。

## 结果计算

## 结果按式（1）计算，计算结果保留两位有效数字。

## ………………………………………（1）

## 式中：

## Ri—样品中某种组分含量，(g/kg；

## Ci—由标准曲线得出的测试液中某种组分的浓度，ng/mL；

## V—定容体积，mL；

## m—样品质量，g；

## 回收率与精密度

## 在添加浓度2.0 μg/kg～10.0 μg/kg浓度范围内，回收率在90%～110%之间，相对标准偏差小于10%。

## 允许差

## 在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的15%。

附  录  A

（资料性附录）

标准物质的中文名称、英文名称、CAS登录号、分子式、相对分子质量及结构式

表A.1 9种抗过敏药物的中文名称、英文名称、CAS登录号、分子式、相对分子质量及结构式

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登录号 | 分子式 | 相对分子质量 | 结构式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多西拉敏 | Doxylamine | 469-21-6 | C17H22N2O | 270.4 |  |
| 2 | 美沙吡林 | Methapyrilene | 91-80-5 | C14H19N3S | 261.4 |  |
| 3 | 曲吡那敏 | Tripelennamine | 91-81-6 | C16H21N3 | 255.4 |  |
| 4 | 溴苯那敏 | Brompheniramine | 86-22-6 | C16H19BrN2 | 319.2 |  |
| 5 | 苯海拉明 | Diphenhydramine | 58-73-1 | C17H21NO | 255.4 |  |
| 6 | 赛克利嗪 | Cyclizine | 303-25-3 | C18H22N2 | 266.3 |  |
| 7 | 二苯拉林 | Diphenylpyraline | 147-20-6 | C19H23NO | 281.4 |  |
| 8 | 羟嗪 | Hydroxyzine | 68-88-2 | C21H27ClN2O2 | 374.5 |  |
| 9 | 氯苯沙明 | Chlorphenoxamine | 77-38-3 | C18H22ClNO | 303.5 |  |

附录B

（资料性附录）

标准物质选择离子质量色谱图

1：多西拉敏；2：美沙吡林；3：曲吡那敏；4：溴苯那敏；5：苯海拉明；

6：赛克利嗪；7：二苯拉林；8：羟 嗪；9：氯苯沙明

图B.1 9种抗过敏药物标准物质选择离子质量色谱图

# Text boxes

ICS 71.100.70

Y 42

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—201X

化妆品中多西拉敏、美沙吡林、曲吡那敏等

9种抗过敏药物的测定

——高效液相色谱-串联质谱法

Determination of nine anti-allergy drugs in cosmetics

—High performance liquid chromatography- tandem Mass spectrometry

(在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上)

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布